Исследования параметров тепловыделяющих элементов энергетических реакторов современной системой вихретокового и визуального контроля.

Елишев А. В., ведущий специалист, ООО "Контроль. Измерение. Диагностика."

Нефедов С. В., генеральный директор, ООО "Контроль. Измерение. Диагностика."

Редькин М. Ю., ведущий специалист, ООО "Контроль. Измерение. Диагностика."

Контактные данные: 121552, г. Москва, ул. Оршанская, д.3, офис В-313

Тел.: (495) 722-05-93, тел./факс: (495) 141-94-34, e-mail: kid@defectoscop.ru

В данной статье представлен опыт применения системы вихретокового и визуального контроля оболочек тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ) для проведения исследований по дефектоскопии, измерению диаметра и удельной электрической проводимости оболочек ТВЭЛ в условиях "горячей" камеры. Показаны особенности разработанной конструкции проходного вихретокового преобразователя с улучшенными метрологическими характеристиками, а также отмечены результаты испытаний системы на необлученных образцах ТВЭЛ.

Компанией "Контроль. Измерение. Диагностика." совместно с РНЦ "Курчатовский институт" была разработана система вихретокового и визуального контроля оболочек ТВЭЛ используемых в энергетических реакторах на атомных электростанциях на базе. Компания "Контроль. Измерение. Диагностика." специализируется на разработке, производстве и поставке приборов и систем для неразрушающего контроля и технической диагностики. Коллектив сотрудников включает в себя специалистов как достаточно молодых и амбициозных, так и обладающих уникальным опытом в разработке и производстве готовых технических решений. Вся аппаратура построена на самой современной элементной базе с использованием новейших технологий, что обуславливает ее высокую надежность и широкие технические возможности. Компания "Контроль. Измерение. Диагностика." старается удовлетворить требования каждого конкретного клиента и осуществляет обучение, консультации и послепродажное обслуживание.

Система вихретокового и визуального контроля предназначена для выявления дефектов типа трещин, каверн, коррозионных повреждений, а также для измерения внешнего диаметра и удельной электрической проводимости оболочек ТВЭЛ, а также обеспечивает возможность визуального телевизионного контроля выявленных дефектных участков ТВЭЛ и посадочных поверхностей поглощающих надставок ВВЭР-440. Установка осуществляет одновременную регистрацию измеряемых параметров по трем каналам (канал измерения диаметра оболочки, канал измерения удельной электрической проводимости, канал дефектоскопии), их архивацию на магнитных носителях персонального компьютера и представляет их оператору в виде графиков и таблиц, удобных для последующего анализа. В состав системы входят установка вихретокового контроля оболочек ТВЭЛ на базе вихретокового дефектоскопа ВД-701 и установка телевизионного контроля оболочек ТВЭЛ.

Основу установки вихретокового контроля оболочек ТВЭЛ составляет вихретоковый дефектоскоп ВД-701 предназначенный для контроля сплошности металла сварных, свертно-паяных, бесшовных труб, прутков и проволоки из ферромагнитных, нержавеющих марок сталей, цветных, тугоплавких металлов и сплавов. Дефектоскоп может работать совместно со средствами механизации для поступательного перемещения и сортировки объектов контроля. Прибор широко применяться в трубных и прокатных цехах; при входном контроле на машиностроительных заводах. Дефектоскоп обеспечивает выявление дефектов типа нарушения сплошности (непровары, ужимы, трещины, волосовины, закаты, рванины) как в зоне сварного шва, так и в теле контролируемого изделия с наружным диаметром от 1 до 121 мм. Чувствительность дефектоскопа обеспечивает выполнение норм стандартов передовых зарубежных стран (американского API, немецкого DIN) и соответствует выявлению условного дефекта в виде отверстий, выполненных сверлением, в теле контролируемого изделия. Вихретоковый дефектоскоп ВД-701 поставляется вместе с комплектом образцов, с искусственными дефектами, предназначенным для поверки и калибровки дефектоскопа. Вихретоковый дефектоскоп ВД-701 сертифицирован и зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под номером №29641-05, а также допущен к применению на территории Российской Федерации. Комплект образцов зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под номером №29642-05. Конструктивно дефектоскоп состоит из электронного блока, блока датчиков, сменных измерительных модулей и комплекта соединительных кабелей.

Для выполнения функций установки вихретокового контроля оболочек ТВЭЛ вихретоковый дефектоскоп ВД-701 был модернизирован следующим образом. Электронный блок дефектоскопа был дополнен каналом измерения диаметра с диапазоном измерения от 8 мм до 10,8 мм и каналом измерения удельной электрической проводимости с диапазоном измерения от 0.2 до 2 МСм/м оболочек ТВЭЛ. Конструкция блока датчиков с проходным вихретоковым преобразователем была переработана с учетом следующих требований:

- исполнение блока датчиков пылебрызгозащитное: корпус блока датчиков должен быть выполнен из нержавеющей стали и иметь возможность проведения поверхностной дезактивации методом протирки наружной поверхности;

- диапазон рабочих температур от от 0°С до 40ºС;

- мощность дозы γ-излучения до 1 р/сек;

- одновременная регистрация изменений диаметра, электропроводимости и дефектоскопия оболочек ТВЭЛ;

- отсутствие влияния измеряемых параметров друг на друга в процессе контроля;

- разрешающая способность для дефектоскопии оболочек ТВЭЛ, т. е. минимальное расстояние между двумя соседними отверстиями диаметром 0.7 мм (согласно требованию американского стандарта API и немецкого DIN) должна быть не менее 10 мм.

Измерительный модуль рис №, имеющий форму трубы с фланцами, устанавливается в корпус блока датчиков рис №, также представляющий собой трубу, и закрепляется четырьмя болтами М5. Проходной вихретоковый преобразователь измерительного модуля включает в себя: канал дефектоскопии, канал измерения диаметра и канал измерения удельной электрической проводимости оболочки ТВЭЛ. Проходной вихретоковый преобразователь доработан с целью увеличения разрешающей способности дефектоскопа и увеличения локальности контроля для каждого из каналов. Для каждого из каналов была выбрана конструкция  вихретоковых преобразователей наиболее оптимально приспособленная для измерения соответствующего параметра, а именно для канала дефектоскопии был разработан трансформаторный проходной вихретоковый преобразователь с дифференциальной измерительной обмоткой и базой (расстоянием между включенными встречно половинками дифференциальной измерительной обмотки) равной 0.8 мм, для обеспечения требуемой разрешающей способности. Для каналов измерения диаметра и электропроводности были разработаны трансформаторные проходные вихретоковые преобразователи с абсолютными измерительными обмотками шириной 0.8 мм. Таким образом, удалось обеспечить требуемую разрешающую способность и локальность контроля.

Для обеспечения раздельного контроля измеряемых параметров были выбраны частоты возбуждающего тока для каждого канала, соответствующие максимуму чувствительности к измеряемому параметру. Так, для канала дефектоскопии была выбрана частота 40 кГц, для канала измерения диаметра – 2 МГц, а для канала измерения удельной электрической проводимости – 85 кГц. Для удовлетворения требования по дезактивации и защиты вихретоковых преобразователей от повреждений в измерительном модуле была установлена защитная трубка из нержавеющей стали разрезанная по вдоль. В связи с тем, что блок датчиков находится в тяжелых условиях "горячей" камеры с мощностью γ-излучения до 1 р/сек, а электронный блок в нормальных условиях удаленный на расстоянии 31 м от него был разработан специальный длинный кабель, согласованный с измерительным модулем блока датчиков.

При обработке информации, поступающей на электронный блок дефектоскопа, было уделено особое внимание методам отстройки от влияния мешающих факторов на измеряемый параметр. Для канала дефектоскопии был выбран амплитудно-фазовый метод обработки для отстройки от влияния изменения диаметра и удельной электрической проводимости оболочек ТВЭЛ. Для канала измерения диаметра – амплитудный способ обработки для отстройки от влияния удельной электрической проводимости оболочек ТВЭЛ, а для канала измерения удельной электрической проводимости – фазовый метод, позволяющий уменьшить влияния изменения диаметра оболочек ТВЭЛ.

Программное обеспечение, разработанное совместно с РНЦ "Курчатовский институт" обеспечивает передачу результатов контроля оболочек ТВЭЛ на персональный компьютер и дальнейшую обработку и архивацию этих результатов.

Установка визуального контроля обеспечивает визуальный контроль исследуемого ТВЭЛ и запись результатов контроля на персональный компьютер в виде видео и графических файлов. Конструктивно в состав установки визуального контроля входят цветные видеокамера и монитор, а также держатель для видеокамеры.

Процесс контроля параметров ТВЭЛ заключается в следующем. Конец ТВЭЛ вводится в блок датчиков и ТВЭЛ опускается вниз до контакта захвата с блоком датчиков. Далее после синхронизации системы с персональным компьютером при помощи программного обеспечения начинается равномерный подъем ТВЭЛ и регистрация получаемых результатов контроля. При выходе ТВЭЛ из блока датчиков регистрация контролируемых параметров прекращается.

Возможности установки были проверены на необлученных образцах оболочек ТВЭЛ и необлученных ТВЭЛах. Некоторые из наиболее интересных диаграмм контроля необлученного ТВЭЛа представлены на рис. Установлено, что при контроле выявляются следующие виды дефектов:

- трещины, каверны, коррозионные повреждения, потертости;

- сквозные отверстии в теле ТВЭЛ диаметром 0.7 мм в соответствие с американским стандартом API и немецким DIN;

- разрешающая способность, т. е. минимальное расстояние между двумя отверстиями диаметром 0.7 мм составляет не менее 7 мм;

- проточки длинной 1.5 мм и 1.7 мм различались отдельно;

- области резкого изменения диаметра, например, с 9.15 мм до 9.02 мм;

- области резкого изменения удельной электрической проводимости оболочек ТВЭЛ.

Как показали испытания системы на необлученных образцах оболочек ТВЭЛ, она полностью удовлетворяет требованиям, заложенным в техническом задании для контроля оболочек ТВЭЛ (Техническое задание на изготовление и поставку системы вихретокового и визуального контроля оболочек тепловыделяющих элементов).

Система вихретокового и визуального контроля оболочек ТВЭЛ рекомендована к использованию для проведения материаловедческих исследований ТВЭЛ в защитных камерах научно-исследовательских организаций, может применяться при плановом неразрушающем контроле оболочек ТВЭЛ на АЭС, а также на предприятиях, занимающихся их производством.

Библиография.

- Клюев В. В. и др. Неразрушающий контроль. Справочник. Том 2 – М.: Машиностроение, 2003.

- Герасимов В. Г., Покровский А. Д., Сухоруков В. В. Неразрушающий контроль. Электромагнитный контроль. Книга 3 – М.: Высшая школа, 1992.

- Нариманов Т. В. "МАТИ"-РГТУ им. К. Э. Циолковского, Бобылев Ю. Н. ОАО Московский Трубный Завод "ФИЛИТ", Нефедов С. В. ООО "Контроль. Измерение. Диагностика.". Опыт использования вихретокового дефектоскопа ВД-701 для контроль сварных швов труб в процессе производства – Российская научно-техническая конференция "Технология, оборудование и подготовка кадров в сварочном производстве" г. Москва 2003 г.

На данной диаграмме показаны результаты контроля ТВЭЛ с диаметром оболочки 9.11 мм и удельной электрической проводимостью 0.31 МСм\м с искусственными дефектами. На оболочке ТВЭЛ сверху вниз по длине расположены: два сквозных отверстия диаметром 0.7 мм с расстоянием между ними 5 мм, два сквозных отверстия диаметром 0.7 мм с расстоянием между ними 2 мм и сквозное отверстие диаметром 0.7 мм. Как видно из диаграммы отверстия на расстоянии 2 мм практически сливаются в одно, а на расстоянии 5 мм видны достаточно четко.

На данной диаграмме показаны результаты контроля образца ТВЭЛ с равномерным уменьшением диаметра оболочки по длине ТВЭЛ с верху вниз с 9.15 мм до 8.89 мм и удельной электрической проводимостью 1.14 МСм\м. Кроме того, в качестве искусственных дефектов на оболочку ТВЭЛ нанесены три проточки. Результаты контроля были подтверждены визуальным контролем и измерением диаметр оболочки ТВЭЛ с помощью штангенциркуля с разрешающей способностью 0.01 мм.